## sdia_profile
Step | DC+ | DC- | Gain Resisor Top | Gain Resistor Bottom | Ref+ | Ref- | Gain Resistance (Theoretical) | % Error, Gain Resistor 1 | % Error, Gain Resistor 2 | % Difference, Between Gain Resistors | DC Offset, Ideal | % Error, DC+ | % Error, DC- | % Difference, DC+ to DC-
0 | 0.002512 | 0 | 0 | 0 | 0.016438 | 0.0165 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0%
1 | 0.022516 | 0.019696 | 207.4655 | 424.9496 | 0.016562 | 0.054438 | 195.3125 | 6.222% | 117.6% | 104.8% | 0.019531 | 15.28% | 0.8435% | -12.52%
2 | 0.042742 | 0.039613 | 344.7783 | 518.148 | 0.016625 | 0.090875 | 390.625 | -11.74% | 32.65% | 50.28% | 0.039062 | 9.42% | 1.409% | -7.321%
3 | 0.062526 | 0.059662 | 413.1379 | 657.1175 | 0.01675 | 0.12612 | 585.9375 | -29.49% | 12.15% | 59.06% | 0.058594 | 6.711% | 1.823% | -4.58%
4 | 0.082707 | 0.079579 | 752.0032 | 749.2165 | 0.016938 | 0.16056 | 781.25 | -3.744% | -4.1% | -0.3706% | 0.078125 | 5.865% | 1.861% | -3.782%
5 | 0.10271 | 0.099539 | 819.1955 | 886.5515 | 0.017188 | 0.19356 | 976.5625 | -16.11% | -9.217% | 8.222% | 0.097656 | 5.177% | 1.928% | -3.089%
6 | 0.12285 | 0.11946 | 953.006 | 977.5704 | 0.017312 | 0.22575 | 1171.875 | -18.68% | -16.58% | 2.578% | 0.11719 | 4.831% | 1.936% | -2.762%
7 | 0.14277 | 0.13937 | 1152.2986 | 1068.1626 | 0.017375 | 0.25694 | 1367.1875 | -15.72% | -21.87% | -7.302% | 0.13672 | 4.423% | 1.941% | -2.377%
8 | 0.16215 | 0.15977 | 1218.3532 | 1203.2573 | 0.017562 | 0.28625 | 1562.5 | -22.03% | -22.99% | -1.239% | 0.15625 | 3.778% | 2.255% | -1.467%
9 | 0.18229 | 0.17982 | 1610.7854 | 1337.4085 | 0.017813 | 0.3155 | 1757.8125 | -8.364% | -23.92% | -16.97% | 0.17578 | 3.703% | 2.299% | -1.353%
10 | 0.20221 | 0.19978 | 1610.7854 | 1426.3235 | 0.018 | 0.34394 | 1953.125 | -17.53% | -26.97% | -11.45% | 0.19531 | 3.53% | 2.289% | -1.198%
11 | 0.22221 | 0.21974 | 1804.5324 | 1646.8145 | 0.018125 | 0.37175 | 2148.4375 | -16.01% | -23.35% | -8.74% | 0.21484 | 3.43% | 2.281% | -1.111%
12 | 0.24235 | 0.23949 | 2187.1907 | 1646.8145 | 0.01825 | 0.39875 | 2343.75 | -6.68% | -29.74% | -24.71% | 0.23438 | 3.402% | 2.18% | -1.182%
13 | 0.26227 | 0.25945 | 2376.1421 | 1777.8915 | 0.018438 | 0.42481 | 2539.0625 | -6.417% | -29.98% | -25.18% | 0.25391 | 3.292% | 2.182% | -1.075%
14 | 0.28236 | 0.27954 | 2563.5345 | 2037.3496 | 0.018688 | 0.45006 | 2734.375 | -6.248% | -25.49% | -20.53% | 0.27344 | 3.263% | 2.231% | -0.9991%
15 | 0.30241 | 0.29941 | 2625.6555 | 2080.2472 | 0.018812 | 0.47494 | 2929.6875 | -10.38% | -28.99% | -20.77% | 0.29297 | 3.222% | 2.199% | -0.9907%
16 | 0.32254 | 0.31955 | 2625.6555 | 2208.3544 | 0.019062 | 0.49938 | 3125 | -15.98% | -29.33% | -15.89% | 0.3125 | 3.214% | 2.255% | -0.9289%
17 | 0.34246 | 0.33955 | 2872.4427 | 2293.2746 | 0.019312 | 0.52294 | 3320.3125 | -13.49% | -30.93% | -20.16% | 0.33203 | 3.141% | 2.265% | -0.8491%
18 | 0.36247 | 0.35951 | 3055.7709 | 2461.9637 | 0.019438 | 0.54563 | 3515.625 | -13.08% | -29.97% | -19.43% | 0.35156 | 3.101% | 2.262% | -0.8144%
19 | 0.38243 | 0.3793 | 3297.8936 | 2587.4835 | 0.01975 | 0.56781 | 3710.9375 | -11.13% | -30.27% | -21.54% | 0.37109 | 3.054% | 2.211% | -0.8182%
20 | 0.40261 | 0.39939 | 3417.975 | 2712.1582 | 0.019938 | 0.58975 | 3906.25 | -12.5% | -30.57% | -20.65% | 0.39062 | 3.068% | 2.244% | -0.799%
21 | 0.42244 | 0.41918 | 3477.773 | 2835.9964 | 0.020188 | 0.61062 | 4101.5625 | -15.21% | -30.86% | -18.45% | 0.41016 | 2.994% | 2.199% | -0.772%
22 | 0.44244 | 0.43927 | 3833.2043 | 2999.8271 | 0.020375 | 0.63106 | 4296.875 | -10.79% | -30.19% | -21.74% | 0.42969 | 2.968% | 2.23% | -0.7172%
23 | 0.46258 | 0.45914 | 4008.7908 | 3081.1965 | 0.0205 | 0.6515 | 4492.1875 | -10.76% | -31.41% | -23.14% | 0.44922 | 2.974% | 2.209% | -0.743%
24 | 0.48245 | 0.47857 | 4125.0714 | 3162.2051 | 0.02075 | 0.67144 | 4687.5 | -12% | -32.54% | -23.34% | 0.46875 | 2.923% | 2.096% | -0.8038%
25 | 0.50219 | 0.49814 | 4298.339 | 3283.0469 | 0.021 | 0.69075 | 4882.8125 | -11.97% | -32.76% | -23.62% | 0.48828 | 2.849% | 2.018% | -0.8073%
26 | 0.52224 | 0.51805 | 4640.7823 | 3482.6796 | 0.021188 | 0.70925 | 5078.125 | -8.612% | -31.42% | -24.95% | 0.50781 | 2.841% | 2.017% | -0.8015%
27 | 0.54224 | 0.53797 | 4809.9902 | 3561.9199 | 0.021438 | 0.72744 | 5273.4375 | -8.788% | -32.46% | -25.95% | 0.52734 | 2.826% | 2.015% | -0.7882%
28 | 0.56243 | 0.55789 | 4753.7352 | 3680.131 | 0.021688 | 0.74544 | 5468.75 | -13.07% | -32.71% | -22.58% | 0.54688 | 2.844% | 2.014% | -0.807%
29 | 0.58234 | 0.5778 | 5089.074 | 3797.5696 | 0.021938 | 0.76275 | 5664.0625 | -10.15% | -32.95% | -25.38% | 0.56641 | 2.813% | 2.012% | -0.7793%
30 | 0.6023 | 0.59772 | 5419.2284 | 3952.9659 | 0.02225 | 0.77975 | 5859.375 | -7.512% | -32.54% | -27.06% | 0.58594 | 2.793% | 2.011% | -0.7607%
31 | 0.62226 | 0.61759 | 5473.7586 | 4068.6314 | 0.022438 | 0.7965 | 6054.6875 | -9.595% | -32.8% | -25.67% | 0.60547 | 2.774% | 2.002% | -0.7506%
32 | 0.64324 | 0.63826 | 5582.399 | 4297.7265 | 0.022812 | 0.81263 | 6250 | -10.68% | -31.24% | -23.01% | 0.625 | 2.918% | 2.121% | -0.7741%
33 | 0.66338 | 0.65813 | 5904.9995 | 4335.6223 | 0.023 | 0.82837 | 6445.3125 | -8.383% | -32.73% | -26.58% | 0.64453 | 2.924% | 2.11% | -0.7904%
34 | 0.68329 | 0.67792 | 6117.3414 | 4486.3959 | 0.023375 | 0.84413 | 6640.625 | -7.88% | -32.44% | -26.66% | 0.66406 | 2.896% | 2.086% | -0.7868%
35 | 0.70325 | 0.6977 | 6170.091 | 4710.156 | 0.023562 | 0.85931 | 6835.9375 | -9.74% | -31.1% | -23.66% | 0.68359 | 2.876% | 2.064% | -0.7895%
36 | 0.7233 | 0.71766 | 6483.8059 | 4784.1107 | 0.023938 | 0.87413 | 7031.25 | -7.786% | -31.96% | -26.21% | 0.70312 | 2.869% | 2.067% | -0.7798%
37 | 0.74339 | 0.73749 | 6535.6326 | 4894.4572 | 0.024312 | 0.88875 | 7226.5625 | -9.561% | -32.27% | -25.11% | 0.72266 | 2.87% | 2.053% | -0.7942%
38 | 0.76327 | 0.75745 | 6638.897 | 5040.5032 | 0.024438 | 0.90325 | 7421.875 | -10.55% | -32.09% | -24.08% | 0.74219 | 2.84% | 2.056% | -0.7621%
39 | 0.78301 | 0.77732 | 6945.612 | 5221.3423 | 0.024812 | 0.91725 | 7617.1875 | -8.817% | -31.45% | -24.83% | 0.76172 | 2.795% | 2.049% | -0.7259%
40 | 0.80627 | 0.79781 | 6894.8107 | 5328.9409 | 0.025125 | 0.9305 | 7812.5 | -11.75% | -31.79% | -22.71% | 0.78125 | 3.203% | 2.12% | -1.049%
41 | 0.82641 | 0.81773 | 7197.7377 | 5435.8685 | 0.025375 | 0.944 | 8007.8125 | -10.12% | -32.12% | -24.48% | 0.80078 | 3.2% | 2.116% | -1.05%
42 | 0.84633 | 0.83751 | 7446.7706 | 5542.1314 | 0.025688 | 0.95744 | 8203.125 | -9.22% | -32.44% | -25.58% | 0.82031 | 3.171% | 2.097% | -1.041%
43 | 0.86638 | 0.85712 | 7643.8081 | 5717.7759 | 0.026062 | 0.97025 | 8398.4375 | -8.985% | -31.92% | -25.2% | 0.83984 | 3.159% | 2.057% | -1.068%
44 | 0.88625 | 0.87721 | 7790.3281 | 5822.2963 | 0.026438 | 0.98288 | 8593.75 | -9.349% | -32.25% | -25.26% | 0.85938 | 3.127% | 2.076% | -1.019%
45 | 0.90616 | 0.89718 | 7984.0329 | 5995.0722 | 0.026812 | 0.99538 | 8789.0625 | -9.159% | -31.79% | -24.91% | 0.87891 | 3.101% | 2.079% | -0.992%
46 | 0.92599 | 0.917 | 8175.8712 | 6029.4157 | 0.027062 | 1.0076 | 8984.375 | -8.999% | -32.89% | -26.25% | 0.89844 | 3.067% | 2.067% | -0.9707%
47 | 0.94613 | 0.93675 | 8271.0987 | 6200.0862 | 0.0275 | 1.0196 | 9179.6875 | -9.898% | -32.46% | -25.04% | 0.91797 | 3.068% | 2.045% | -0.9919%
48 | 0.96746 | 0.9575 | 8365.8697 | 6402.6155 | 0.027938 | 1.0321 | 9375 | -10.76% | -31.71% | -23.47% | 0.9375 | 3.195% | 2.133% | -1.029%
49 | 0.98715 | 0.97742 | 8694.0191 | 6502.9626 | 0.028375 | 1.0437 | 9570.3125 | -9.156% | -32.05% | -25.2% | 0.95703 | 3.147% | 2.13% | -0.9865%
50 | 1.0073 | 0.99738 | 8786.7754 | 6635.8195 | 0.028688 | 1.0549 | 9765.625 | -10.02% | -32.05% | -24.48% | 0.97656 | 3.151% | 2.131% | -0.9885%
51 | 1.0272 | 1.0171 | 9062.4227 | 6833.1184 | 0.029125 | 1.0661 | 9960.9375 | -9.02% | -31.4% | -24.6% | 0.99609 | 3.119% | 2.106% | -0.9824%
52 | 1.0474 | 1.0369 | 9289.1707 | 6930.8854 | 0.029438 | 1.0767 | 10156.25 | -8.537% | -31.76% | -25.39% | 1.0156 | 3.127% | 2.095% | -1.001%
53 | 1.067 | 1.0566 | 9557.7889 | 7060.3382 | 0.029938 | 1.0876 | 10351.5625 | -7.668% | -31.79% | -26.13% | 1.0352 | 3.08% | 2.076% | -0.9746%
54 | 1.0871 | 1.0767 | 9646.4975 | 7156.757 | 0.030438 | 1.0982 | 10546.875 | -8.537% | -32.14% | -25.81% | 1.0547 | 3.072% | 2.09% | -0.9525%
55 | 1.1073 | 1.0966 | 9822.6857 | 7347.8918 | 0.030938 | 1.1083 | 10742.1875 | -8.56% | -31.6% | -25.19% | 1.0742 | 3.081% | 2.08% | -0.9709%
56 | 1.1293 | 1.1173 | 10040.6458 | 7411.1043 | 0.031375 | 1.1185 | 10937.5 | -8.2% | -32.24% | -26.19% | 1.0938 | 3.25% | 2.155% | -1.061%
57 | 1.1494 | 1.137 | 10040.6458 | 7630.4114 | 0.031812 | 1.1285 | 11132.8125 | -9.81% | -31.46% | -24% | 1.1133 | 3.248% | 2.132% | -1.081%
58 | 1.1693 | 1.1571 | 10256.1184 | 7661.4975 | 0.032375 | 1.1382 | 11328.125 | -9.463% | -32.37% | -25.3% | 1.1328 | 3.222% | 2.145% | -1.044%
59 | 1.1892 | 1.1771 | 10553.6813 | 7846.7526 | 0.032812 | 1.148 | 11523.4375 | -8.416% | -31.91% | -25.65% | 1.1523 | 3.201% | 2.145% | -1.023%
60 | 1.2093 | 1.1968 | 10846.5645 | 7938.5772 | 0.033312 | 1.1576 | 11718.75 | -7.443% | -32.26% | -26.81% | 1.1719 | 3.192% | 2.128% | -1.031%
61 | 1.2292 | 1.2166 | 11011.8676 | 8090.4446 | 0.033812 | 1.1666 | 11914.0625 | -7.573% | -32.09% | -26.53% | 1.1914 | 3.172% | 2.114% | -1.025%
62 | 1.2493 | 1.2364 | 11134.8776 | 8240.8631 | 0.034438 | 1.1758 | 12109.375 | -8.047% | -31.95% | -25.99% | 1.2109 | 3.167% | 2.101% | -1.033%
63 | 1.2693 | 1.2563 | 11297.6169 | 8419.482 | 0.035 | 1.1849 | 12304.6875 | -8.184% | -31.58% | -25.48% | 1.2305 | 3.155% | 2.102% | -1.021%
64 | 1.2912 | 1.2764 | 11418.7266 | 8508.0311 | 0.035625 | 1.1942 | 12500 | -8.65% | -31.94% | -25.49% | 1.25 | 3.295% | 2.111% | -1.147%
65 | 1.3111 | 1.2963 | 11618.7999 | 8625.3177 | 0.036125 | 1.2027 | 12695.3125 | -8.48% | -32.06% | -25.76% | 1.2695 | 3.275% | 2.105% | -1.133%
66 | 1.331 | 1.3162 | 11816.6847 | 8828.4558 | 0.03675 | 1.2114 | 12890.625 | -8.331% | -31.51% | -25.29% | 1.2891 | 3.255% | 2.103% | -1.116%
67 | 1.3511 | 1.3361 | 12206.0309 | 8943.3438 | 0.037438 | 1.2197 | 13085.9375 | -6.724% | -31.66% | -26.73% | 1.3086 | 3.25% | 2.105% | -1.109%
68 | 1.3711 | 1.3555 | 12206.0309 | 9085.754 | 0.038062 | 1.2283 | 13281.25 | -8.096% | -31.59% | -25.56% | 1.3281 | 3.237% | 2.063% | -1.138%
69 | 1.3909 | 1.3753 | 12397.5614 | 9254.9107 | 0.038812 | 1.2363 | 13476.5625 | -8.007% | -31.33% | -25.35% | 1.3477 | 3.209% | 2.052% | -1.121%
70 | 1.4106 | 1.3951 | 12587.0416 | 9394.4498 | 0.0395 | 1.2443 | 13671.875 | -7.935% | -31.29% | -25.36% | 1.3672 | 3.176% | 2.041% | -1.1%
71 | 1.4306 | 1.415 | 12774.5045 | 9532.7124 | 0.04025 | 1.2523 | 13867.1875 | -7.88% | -31.26% | -25.38% | 1.3867 | 3.165% | 2.04% | -1.09%
72 | 1.4511 | 1.4357 | 12886.0271 | 9642.4152 | 0.041 | 1.2605 | 14062.5 | -8.366% | -31.43% | -25.17% | 1.4062 | 3.192% | 2.092% | -1.066%
73 | 1.4709 | 1.4554 | 13106.9554 | 9778.4239 | 0.041812 | 1.2682 | 14257.8125 | -8.072% | -31.42% | -25.4% | 1.4258 | 3.163% | 2.075% | -1.055%
74 | 1.4909 | 1.4753 | 13288.9377 | 9886.3457 | 0.042625 | 1.2759 | 14453.125 | -8.055% | -31.6% | -25.6% | 1.4453 | 3.156% | 2.074% | -1.049%
75 | 1.5109 | 1.4951 | 13397.2135 | 9993.4898 | 0.043313 | 1.2835 | 14648.4375 | -8.542% | -31.78% | -25.41% | 1.4648 | 3.143% | 2.067% | -1.044%
76 | 1.5311 | 1.5152 | 13576.1713 | 10152.7661 | 0.04425 | 1.2906 | 14843.75 | -8.539% | -31.6% | -25.22% | 1.4844 | 3.149% | 2.074% | -1.042%
77 | 1.5508 | 1.5349 | 13788.4783 | 10310.3391 | 0.04525 | 1.2975 | 15039.0625 | -8.316% | -31.44% | -25.22% | 1.5039 | 3.116% | 2.058% | -1.026%
78 | 1.5709 | 1.5548 | 13963.399 | 10440.3686 | 0.046125 | 1.3049 | 15234.375 | -8.343% | -31.47% | -25.23% | 1.5234 | 3.116% | 2.057% | -1.027%
79 | 1.5906 | 1.5747 | 14239.5603 | 10646.0333 | 0.047188 | 1.312 | 15429.6875 | -7.713% | -31% | -25.24% | 1.543 | 3.09% | 2.053% | -1.006%
80 | 1.6103 | 1.5962 | 14375.9573 | 10722.4122 | 0.048375 | 1.3184 | 15625 | -7.994% | -31.38% | -25.41% | 1.5625 | 3.059% | 2.159% | -0.8729%
81 | 1.6303 | 1.6161 | 14477.5298 | 10823.6266 | 0.0495 | 1.3251 | 15820.3125 | -8.488% | -31.58% | -25.24% | 1.582 | 3.048% | 2.152% | -0.8703%
82 | 1.6502 | 1.6358 | 14678.8338 | 10974.126 | 0.050625 | 1.3317 | 16015.625 | -8.347% | -31.48% | -25.24% | 1.6016 | 3.035% | 2.138% | -0.8705%
83 | 1.6701 | 1.6556 | 14877.7203 | 11147.7326 | 0.051625 | 1.3386 | 16210.9375 | -8.224% | -31.23% | -25.07% | 1.6211 | 3.023% | 2.128% | -0.868%
84 | 1.6901 | 1.6754 | 15008.9895 | 11245.9951 | 0.052938 | 1.3449 | 16406.25 | -8.517% | -31.45% | -25.07% | 1.6406 | 3.015% | 2.118% | -0.8708%
85 | 1.7102 | 1.6953 | 15268.4126 | 11440.4995 | 0.05425 | 1.3515 | 16601.5625 | -8.03% | -31.09% | -25.07% | 1.6602 | 3.014% | 2.117% | -0.8708%
86 | 1.7299 | 1.7151 | 15555.4002 | 11536.7552 | 0.055562 | 1.3578 | 16796.875 | -7.391% | -31.32% | -25.83% | 1.6797 | 2.989% | 2.107% | -0.8558%
87 | 1.7498 | 1.7352 | 15649.9408 | 11632.3558 | 0.057 | 1.364 | 16992.1875 | -7.899% | -31.54% | -25.67% | 1.6992 | 2.977% | 2.116% | -0.836%
88 | 1.7688 | 1.7552 | 15775.136 | 11798.1 | 0.058438 | 1.3705 | 17187.5 | -8.217% | -31.36% | -25.21% | 1.7188 | 2.914% | 2.12% | -0.7723%
89 | 1.7888 | 1.7751 | 16053.2911 | 11938.6121 | 0.059938 | 1.3764 | 17382.8125 | -7.648% | -31.32% | -25.63% | 1.7383 | 2.906% | 2.118% | -0.766%
90 | 1.8088 | 1.7948 | 16236.0589 | 12077.7123 | 0.061625 | 1.3827 | 17578.125 | -7.635% | -31.29% | -25.61% | 1.7578 | 2.901% | 2.106% | -0.7722%
91 | 1.8287 | 1.8145 | 16506.2986 | 12238.2396 | 0.06325 | 1.3885 | 17773.4375 | -7.129% | -31.14% | -25.86% | 1.7773 | 2.891% | 2.092% | -0.7759%
92 | 1.8485 | 1.8344 | 16565.7247 | 12374.3526 | 0.065062 | 1.3943 | 17968.75 | -7.808% | -31.13% | -25.3% | 1.7969 | 2.873% | 2.091% | -0.7604%
93 | 1.8685 | 1.8541 | 16683.9022 | 12553.7459 | 0.067 | 1.4002 | 18164.0625 | -8.149% | -30.89% | -24.76% | 1.8164 | 2.866% | 2.078% | -0.7665%
94 | 1.8886 | 1.8741 | 16946.5597 | 12708.7885 | 0.069 | 1.4061 | 18359.375 | -7.695% | -30.78% | -25.01% | 1.8359 | 2.869% | 2.079% | -0.7676%
95 | 1.9086 | 1.8939 | 17147.8032 | 12818.4503 | 0.071062 | 1.4117 | 18554.6875 | -7.582% | -30.92% | -25.25% | 1.8555 | 2.862% | 2.071% | -0.7688%
96 | 1.9319 | 1.9155 | 17261.6251 | 12948.8707 | 0.073688 | 1.4171 | 18750 | -7.938% | -30.94% | -24.98% | 1.875 | 3.033% | 2.161% | -0.8462%
97 | 1.9517 | 1.9352 | 17402.7194 | 13099.4329 | 0.076 | 1.4224 | 18945.3125 | -8.142% | -30.86% | -24.73% | 1.8945 | 3.018% | 2.148% | -0.8444%
98 | 1.9715 | 1.9551 | 17653.4306 | 13269.4361 | 0.078625 | 1.4279 | 19140.625 | -7.77% | -30.67% | -24.83% | 1.9141 | 3.002% | 2.144% | -0.8336%
99 | 1.9915 | 1.975 | 17872.8383 | 13437.274 | 0.08125 | 1.4334 | 19335.9375 | -7.567% | -30.51% | -24.82% | 1.9336 | 2.997% | 2.14% | -0.8319%
100 | 2.0115 | 1.9946 | 18062.2169 | 13602.9878 | 0.08425 | 1.4384 | 19531.25 | -7.521% | -30.35% | -24.69% | 1.9531 | 2.989% | 2.122% | -0.8412%
101 | 2.0316 | 2.0145 | 18328.6372 | 13725.9032 | 0.087375 | 1.4439 | 19726.5625 | -7.087% | -30.42% | -25.11% | 1.9727 | 2.99% | 2.123% | -0.8415%
102 | 2.0513 | 2.0343 | 18433.8735 | 13847.6629 | 0.09075 | 1.4491 | 19921.875 | -7.469% | -30.49% | -24.88% | 1.9922 | 2.969% | 2.115% | -0.8291%
103 | 2.0716 | 2.0543 | 18642.1074 | 14028.1708 | 0.094313 | 1.4539 | 20117.1875 | -7.332% | -30.27% | -24.75% | 2.0117 | 2.979% | 2.116% | -0.838%
104 | 2.0913 | 2.0752 | 18693.7053 | 14147.1114 | 0.098438 | 1.4587 | 20312.5 | -7.969% | -30.35% | -24.32% | 2.0312 | 2.954% | 2.164% | -0.767%
105 | 2.1112 | 2.0952 | 18974.2607 | 14264.9517 | 0.10281 | 1.4638 | 20507.8125 | -7.478% | -30.44% | -24.82% | 2.0508 | 2.945% | 2.165% | -0.7576%
106 | 2.1309 | 2.1149 | 19149.9972 | 14420.3868 | 0.10737 | 1.4688 | 20703.125 | -7.502% | -30.35% | -24.7% | 2.0703 | 2.927% | 2.152% | -0.7527%
107 | 2.1509 | 2.1349 | 19348.2332 | 14592.9893 | 0.11238 | 1.4736 | 20898.4375 | -7.418% | -30.17% | -24.58% | 2.0898 | 2.922% | 2.157% | -0.7436%
108 | 2.1709 | 2.1548 | 19616.3707 | 14725.6099 | 0.11819 | 1.4784 | 21093.75 | -7.004% | -30.19% | -24.93% | 2.1094 | 2.918% | 2.155% | -0.7408%
109 | 2.1908 | 2.1745 | 19808.2269 | 14931.1979 | 0.12431 | 1.4832 | 21289.0625 | -6.956% | -29.86% | -24.62% | 2.1289 | 2.907% | 2.141% | -0.7442%
110 | 2.2107 | 2.1944 | 20044.4051 | 15060.2682 | 0.131 | 1.4877 | 21484.375 | -6.702% | -29.9% | -24.87% | 2.1484 | 2.896% | 2.137% | -0.7375%
111 | 2.2308 | 2.2143 | 20230.4973 | 15224.2463 | 0.13856 | 1.4925 | 21679.6875 | -6.685% | -29.78% | -24.75% | 2.168 | 2.898% | 2.136% | -0.7407%
112 | 2.2531 | 2.2344 | 20322.6107 | 15332.3541 | 0.14694 | 1.4971 | 21875 | -7.097% | -29.91% | -24.56% | 2.1875 | 3.001% | 2.143% | -0.8331%
113 | 2.2729 | 2.2542 | 20527.6323 | 15492.7315 | 0.15662 | 1.5016 | 22070.3125 | -6.99% | -29.8% | -24.53% | 2.207 | 2.986% | 2.137% | -0.8239%
114 | 2.293 | 2.2742 | 20774.0969 | 15598.4785 | 0.16731 | 1.5061 | 22265.625 | -6.699% | -29.94% | -24.91% | 2.2266 | 2.983% | 2.142% | -0.8167%
115 | 2.3127 | 2.294 | 20906.6637 | 15789.96 | 0.17975 | 1.5105 | 22460.9375 | -6.92% | -29.7% | -24.47% | 2.2461 | 2.964% | 2.134% | -0.806%
116 | 2.3325 | 2.3137 | 21103.0933 | 15944.3712 | 0.19431 | 1.5149 | 22656.25 | -6.855% | -29.62% | -24.45% | 2.2656 | 2.952% | 2.123% | -0.8048%
117 | 2.3525 | 2.3336 | 21339.3117 | 16113.6095 | 0.21106 | 1.5191 | 22851.5625 | -6.618% | -29.49% | -24.49% | 2.2852 | 2.947% | 2.12% | -0.8035%
118 | 2.3725 | 2.3535 | 21487.4681 | 16230.6441 | 0.23112 | 1.5235 | 23046.875 | -6.766% | -29.58% | -24.46% | 2.3047 | 2.941% | 2.117% | -0.8005%
119 | 2.3927 | 2.3734 | 21716.9627 | 16395.8294 | 0.25519 | 1.5279 | 23242.1875 | -6.562% | -29.46% | -24.5% | 2.3242 | 2.948% | 2.116% | -0.8084%
120 | 2.4139 | 2.3916 | 21778.8589 | 16542.5142 | 0.28294 | 1.5324 | 23437.5 | -7.077% | -29.42% | -24.04% | 2.3438 | 2.994% | 2.041% | -0.9255%
121 | 2.4341 | 2.4115 | 22023.5341 | 16671.3541 | 0.31931 | 1.5364 | 23632.8125 | -6.81% | -29.46% | -24.3% | 2.3633 | 2.995% | 2.04% | -0.9268%
122 | 2.4539 | 2.4314 | 22204.0419 | 16814.5905 | 0.36631 | 1.5405 | 23828.125 | -6.816% | -29.43% | -24.27% | 2.3828 | 2.983% | 2.038% | -0.9176%
123 | 2.474 | 2.4514 | 22401.6641 | 16956.0502 | 0.42944 | 1.5443 | 24023.4375 | -6.751% | -29.42% | -24.31% | 2.4023 | 2.984% | 2.043% | -0.9137%
124 | 2.4939 | 2.4711 | 22654.056 | 17126.5806 | 0.51838 | 1.5483 | 24218.75 | -6.461% | -29.28% | -24.4% | 2.4219 | 2.974% | 2.032% | -0.9152%
125 | 2.5137 | 2.4908 | 22787.8927 | 17279.3968 | 0.65275 | 1.5522 | 24414.0625 | -6.661% | -29.22% | -24.17% | 2.4414 | 2.962% | 2.024% | -0.9115%
126 | 2.5336 | 2.5109 | 22995.353 | 17460.0581 | 0.87569 | 1.5562 | 24609.375 | -6.559% | -29.05% | -24.07% | 2.4609 | 2.955% | 2.031% | -0.8974%
127 | 2.5535 | 2.5307 | 23180.9891 | 17593.6485 | 1.3181 | 1.5601 | 24804.6875 | -6.546% | -29.07% | -24.1% | 2.4805 | 2.945% | 2.027% | -0.8921%
128 | 2.5738 | 2.5526 | 23272.7691 | 17740.2061 | 2.0479 | 1.5638 | 25000 | -6.909% | -29.04% | -23.77% | 2.5 | 2.953% | 2.106% | -0.8235%
129 | 2.5938 | 2.5724 | 23436.2602 | 17884.8266 | 2.048 | 1.5676 | 25195.3125 | -6.982% | -29.02% | -23.69% | 2.5195 | 2.946% | 2.098% | -0.8239%
130 | 2.6139 | 2.5924 | 23721.5923 | 18070.0001 | 2.048 | 1.5714 | 25390.625 | -6.573% | -28.83% | -23.82% | 2.5391 | 2.947% | 2.102% | -0.821%
131 | 2.6336 | 2.6123 | 23965.8312 | 18182.3932 | 2.048 | 1.5749 | 25585.9375 | -6.332% | -28.94% | -24.13% | 2.5586 | 2.933% | 2.101% | -0.8081%
132 | 2.6537 | 2.6323 | 24103.1845 | 18362.553 | 2.048 | 1.5787 | 25781.25 | -6.509% | -28.78% | -23.82% | 2.5781 | 2.932% | 2.102% | -0.807%
133 | 2.6735 | 2.6523 | 24306.2715 | 18485.5158 | 2.048 | 1.5821 | 25976.5625 | -6.43% | -28.84% | -23.95% | 2.5977 | 2.918% | 2.102% | -0.7928%
134 | 2.6934 | 2.6719 | 24505.9072 | 18660.6386 | 2.048 | 1.5859 | 26171.875 | -6.365% | -28.7% | -23.85% | 2.6172 | 2.913% | 2.091% | -0.7984%
135 | 2.7135 | 2.692 | 24734.5694 | 18819.7346 | 2.048 | 1.5895 | 26367.1875 | -6.192% | -28.62% | -23.91% | 2.6367 | 2.911% | 2.095% | -0.7925%
136 | 2.7318 | 2.7125 | 24927.0224 | 18976.434 | 2.048 | 1.5929 | 26562.5 | -6.157% | -28.56% | -23.87% | 2.6562 | 2.844% | 2.118% | -0.7065%
137 | 2.7514 | 2.7324 | 25084.9635 | 19130.7905 | 2.048 | 1.5966 | 26757.8125 | -6.252% | -28.5% | -23.74% | 2.6758 | 2.826% | 2.115% | -0.6918%
138 | 2.7713 | 2.7519 | 25225.2571 | 19282.8562 | 2.048 | 1.5999 | 26953.125 | -6.411% | -28.46% | -23.56% | 2.6953 | 2.819% | 2.101% | -0.698%
139 | 2.7915 | 2.7719 | 25470.4355 | 19420.2808 | 2.048 | 1.6034 | 27148.4375 | -6.181% | -28.47% | -23.75% | 2.7148 | 2.822% | 2.1% | -0.7024%
140 | 2.8112 | 2.7918 | 25620.9858 | 19580.3166 | 2.048 | 1.6066 | 27343.75 | -6.3% | -28.39% | -23.58% | 2.7344 | 2.808% | 2.101% | -0.6881%
141 | 2.8311 | 2.8117 | 25857.6889 | 19761.8515 | 2.048 | 1.6098 | 27539.0625 | -6.105% | -28.24% | -23.57% | 2.7539 | 2.804% | 2.098% | -0.6864%
142 | 2.8511 | 2.8314 | 26003.0796 | 19904.7288 | 2.048 | 1.6132 | 27734.375 | -6.242% | -28.23% | -23.45% | 2.7734 | 2.8% | 2.089% | -0.6909%
143 | 2.8713 | 2.8513 | 26160.8001 | 20045.5654 | 2.048 | 1.6164 | 27929.6875 | -6.333% | -28.23% | -23.38% | 2.793 | 2.805% | 2.09% | -0.6952%
144 | 2.8919 | 2.8716 | 26358.2644 | 20195.8855 | 2.048 | 1.6198 | 28125 | -6.282% | -28.19% | -23.38% | 2.8125 | 2.824% | 2.1% | -0.7039%
145 | 2.9117 | 2.8913 | 26552.1573 | 20366.4888 | 2.048 | 1.6229 | 28320.3125 | -6.243% | -28.09% | -23.3% | 2.832 | 2.812% | 2.093% | -0.6992%
146 | 2.9317 | 2.9111 | 26782.9357 | 20511.9397 | 2.048 | 1.6259 | 28515.625 | -6.076% | -28.07% | -23.41% | 2.8516 | 2.811% | 2.088% | -0.7034%
147 | 2.9516 | 2.931 | 26916.3608 | 20677.061 | 2.048 | 1.6293 | 28710.9375 | -6.25% | -27.98% | -23.18% | 2.8711 | 2.805% | 2.085% | -0.7001%
148 | 2.9717 | 2.9508 | 27100.335 | 20839.3537 | 2.048 | 1.6321 | 28906.25 | -6.247% | -27.91% | -23.1% | 2.8906 | 2.804% | 2.082% | -0.7028%
149 | 2.9916 | 2.9709 | 27293.8868 | 20998.8897 | 2.048 | 1.6354 | 29101.5625 | -6.212% | -27.84% | -23.06% | 2.9102 | 2.797% | 2.088% | -0.6893%
150 | 3.0115 | 2.9905 | 27521.4242 | 21166.1014 | 2.048 | 1.6384 | 29296.875 | -6.06% | -27.75% | -23.09% | 2.9297 | 2.793% | 2.077% | -0.6965%
151 | 3.0314 | 3.0106 | 27743.9674 | 21309.968 | 2.048 | 1.6414 | 29492.1875 | -5.928% | -27.74% | -23.19% | 2.9492 | 2.788% | 2.082% | -0.6861%
152 | 3.0537 | 3.0312 | 27853.4173 | 21471.6651 | 2.048 | 1.6443 | 29687.5 | -6.178% | -27.67% | -22.91% | 2.9688 | 2.862% | 2.103% | -0.7388%
153 | 3.0736 | 3.0512 | 28092.4137 | 21630.532 | 2.048 | 1.6473 | 29882.8125 | -5.991% | -27.62% | -23% | 2.9883 | 2.854% | 2.105% | -0.7283%
154 | 3.0934 | 3.0711 | 28279.5264 | 21805.9657 | 2.048 | 1.6502 | 30078.125 | -5.98% | -27.5% | -22.89% | 3.0078 | 2.845% | 2.104% | -0.7208%
155 | 3.1133 | 3.0908 | 28497.1594 | 21968.5407 | 2.048 | 1.6533 | 30273.4375 | -5.867% | -27.43% | -22.91% | 3.0273 | 2.839% | 2.097% | -0.7218%
156 | 3.1331 | 3.1108 | 28654.4406 | 22137.4763 | 2.048 | 1.6561 | 30468.75 | -5.955% | -27.34% | -22.74% | 3.0469 | 2.831% | 2.098% | -0.713%
157 | 3.1534 | 3.1307 | 28874.7331 | 22284.9502 | 2.048 | 1.6591 | 30664.0625 | -5.835% | -27.33% | -22.82% | 3.0664 | 2.837% | 2.096% | -0.721%
158 | 3.1732 | 3.1506 | 29068.7063 | 22456.8766 | 2.048 | 1.6617 | 30859.375 | -5.803% | -27.23% | -22.75% | 3.0859 | 2.827% | 2.096% | -0.711%
159 | 3.193 | 3.1703 | 29227.3391 | 22607.841 | 2.048 | 1.6647 | 31054.6875 | -5.884% | -27.2% | -22.65% | 3.1055 | 2.819% | 2.088% | -0.7107%
160 | 3.2128 | 3.1913 | 29403.9056 | 22764.8183 | 2.048 | 1.6674 | 31250 | -5.908% | -27.15% | -22.58% | 3.125 | 2.811% | 2.123% | -0.6693%
161 | 3.2328 | 3.2109 | 29597.3135 | 22910.4383 | 2.048 | 1.67 | 31445.3125 | -5.877% | -27.14% | -22.59% | 3.1445 | 2.806% | 2.112% | -0.6747%
162 | 3.2529 | 3.2311 | 29816.2401 | 23070.2417 | 2.048 | 1.6728 | 31640.625 | -5.766% | -27.09% | -22.63% | 3.1641 | 2.809% | 2.12% | -0.6705%
163 | 3.2727 | 3.2507 | 29962.5134 | 23235.1873 | 2.048 | 1.6754 | 31835.9375 | -5.885% | -27.02% | -22.45% | 3.1836 | 2.8% | 2.109% | -0.6719%
164 | 3.2928 | 3.2706 | 30172.7942 | 23404.8792 | 2.048 | 1.6782 | 32031.25 | -5.802% | -26.93% | -22.43% | 3.2031 | 2.799% | 2.107% | -0.6731%
165 | 3.3126 | 3.2905 | 30368.9432 | 23571.0931 | 2.048 | 1.6809 | 32226.5625 | -5.764% | -26.86% | -22.38% | 3.2227 | 2.792% | 2.106% | -0.6677%
166 | 3.3327 | 3.3104 | 30560.775 | 23733.9348 | 2.048 | 1.6837 | 32421.875 | -5.74% | -26.8% | -22.34% | 3.2422 | 2.792% | 2.104% | -0.669%
167 | 3.3527 | 3.3304 | 30774.9054 | 23885.9801 | 2.048 | 1.6862 | 32617.1875 | -5.648% | -26.77% | -22.38% | 3.2617 | 2.788% | 2.104% | -0.665%
168 | 3.3738 | 3.3504 | 30966.5713 | 24057.2742 | 2.048 | 1.6889 | 32812.5 | -5.626% | -26.68% | -22.31% | 3.2812 | 2.822% | 2.108% | -0.6948%
169 | 3.3941 | 3.3702 | 31179.2012 | 24224.8798 | 2.048 | 1.6913 | 33007.8125 | -5.54% | -26.61% | -22.3% | 3.3008 | 2.828% | 2.104% | -0.7036%
170 | 3.4142 | 3.3901 | 31328.9986 | 24381.8554 | 2.048 | 1.6938 | 33203.125 | -5.644% | -26.57% | -22.17% | 3.3203 | 2.827% | 2.101% | -0.7059%
171 | 3.434 | 3.4099 | 31524.5782 | 24549.4917 | 2.048 | 1.6964 | 33398.4375 | -5.611% | -26.5% | -22.13% | 3.3398 | 2.819% | 2.099% | -0.7006%
172 | 3.4539 | 3.4297 | 31691.9394 | 24699.9514 | 2.048 | 1.6988 | 33593.75 | -5.661% | -26.47% | -22.06% | 3.3594 | 2.813% | 2.094% | -0.6991%
173 | 3.4738 | 3.4498 | 31925.1426 | 24854.072 | 2.048 | 1.7012 | 33789.0625 | -5.516% | -26.44% | -22.15% | 3.3789 | 2.809% | 2.097% | -0.6925%
174 | 3.4937 | 3.4696 | 32099.409 | 25018.0241 | 2.048 | 1.7036 | 33984.375 | -5.547% | -26.38% | -22.06% | 3.3984 | 2.802% | 2.093% | -0.6899%
175 | 3.5138 | 3.4895 | 32284.5407 | 25191.0525 | 2.048 | 1.7061 | 34179.6875 | -5.545% | -26.3% | -21.97% | 3.418 | 2.804% | 2.093% | -0.691%
176 | 3.5352 | 3.5103 | 32451.0473 | 25378.5608 | 2.048 | 1.7086 | 34375 | -5.597% | -26.17% | -21.79% | 3.4375 | 2.841% | 2.118% | -0.703%
177 | 3.5551 | 3.5302 | 32662.9331 | 25537.1708 | 2.048 | 1.7111 | 34570.3125 | -5.517% | -26.13% | -21.82% | 3.457 | 2.838% | 2.117% | -0.7003%
178 | 3.575 | 3.5502 | 32835.0868 | 25698.1858 | 2.048 | 1.7136 | 34765.625 | -5.553% | -26.08% | -21.74% | 3.4766 | 2.833% | 2.119% | -0.6939%
179 | 3.595 | 3.5702 | 33095.9637 | 25872.8284 | 2.048 | 1.716 | 34960.9375 | -5.334% | -26% | -21.82% | 3.4961 | 2.829% | 2.118% | -0.6913%
180 | 3.6151 | 3.5902 | 33232.7036 | 26037.5357 | 2.048 | 1.7184 | 35156.25 | -5.471% | -25.94% | -21.65% | 3.5156 | 2.828% | 2.12% | -0.6887%
181 | 3.6348 | 3.6099 | 33480.0163 | 26198.3442 | 2.048 | 1.7208 | 35351.5625 | -5.294% | -25.89% | -21.75% | 3.5352 | 2.82% | 2.114% | -0.6861%
182 | 3.6548 | 3.6299 | 33634.1809 | 26355.3906 | 2.048 | 1.7229 | 35546.875 | -5.381% | -25.86% | -21.64% | 3.5547 | 2.818% | 2.116% | -0.6824%
183 | 3.6749 | 3.6498 | 33856.3484 | 26534.8984 | 2.048 | 1.7252 | 35742.1875 | -5.276% | -25.76% | -21.63% | 3.5742 | 2.817% | 2.115% | -0.6823%
184 | 3.6963 | 3.6702 | 33996.7684 | 26719.7463 | 2.048 | 1.7277 | 35937.5 | -5.4% | -25.65% | -21.41% | 3.5938 | 2.854% | 2.128% | -0.7057%
185 | 3.7163 | 3.6901 | 34207.793 | 26889.5942 | 2.048 | 1.7303 | 36132.8125 | -5.328% | -25.58% | -21.39% | 3.6133 | 2.85% | 2.126% | -0.7043%
186 | 3.7361 | 3.7101 | 34412.4625 | 27059.8298 | 2.048 | 1.7322 | 36328.125 | -5.273% | -25.51% | -21.37% | 3.6328 | 2.842% | 2.126% | -0.6959%
187 | 3.7562 | 3.7301 | 34584.5672 | 27230.2453 | 2.048 | 1.7346 | 36523.4375 | -5.309% | -25.44% | -21.26% | 3.6523 | 2.844% | 2.129% | -0.6956%
188 | 3.7761 | 3.75 | 34762.6453 | 27396.0998 | 2.048 | 1.7366 | 36718.75 | -5.327% | -25.39% | -21.19% | 3.6719 | 2.839% | 2.128% | -0.6908%
189 | 3.7962 | 3.7698 | 34956.0787 | 27561.9986 | 2.048 | 1.7387 | 36914.0625 | -5.304% | -25.33% | -21.15% | 3.6914 | 2.84% | 2.123% | -0.6976%
190 | 3.8162 | 3.7897 | 35148.7236 | 27736.3581 | 2.048 | 1.7408 | 37109.375 | -5.283% | -25.26% | -21.09% | 3.7109 | 2.835% | 2.123% | -0.6928%
191 | 3.8361 | 3.8097 | 35321.4905 | 27897.3938 | 2.048 | 1.743 | 37304.6875 | -5.316% | -25.22% | -21.02% | 3.7305 | 2.832% | 2.125% | -0.688%
192 | 3.8575 | 3.8287 | 35521.7661 | 28045.9806 | 2.048 | 1.7455 | 37500 | -5.275% | -25.21% | -21.05% | 3.75 | 2.868% | 2.099% | -0.7471%
193 | 3.8775 | 3.8485 | 35715.7146 | 28214.642 | 2.048 | 1.7476 | 37695.3125 | -5.252% | -25.15% | -21% | 3.7695 | 2.864% | 2.095% | -0.7477%
194 | 3.8975 | 3.8686 | 35925.1032 | 28386.1438 | 2.048 | 1.7497 | 37890.625 | -5.187% | -25.08% | -20.99% | 3.7891 | 2.863% | 2.099% | -0.7427%
195 | 3.9175 | 3.8886 | 36119.0696 | 28556.2911 | 2.048 | 1.7516 | 38085.9375 | -5.164% | -25.02% | -20.94% | 3.8086 | 2.858% | 2.099% | -0.7379%
196 | 3.9373 | 3.9085 | 36286.6884 | 28724.9755 | 2.048 | 1.7537 | 38281.25 | -5.21% | -24.96% | -20.84% | 3.8281 | 2.853% | 2.1% | -0.7319%
197 | 3.9576 | 3.9284 | 36469.113 | 28895.5978 | 2.048 | 1.7557 | 38476.5625 | -5.217% | -24.9% | -20.77% | 3.8477 | 2.856% | 2.098% | -0.7371%
198 | 3.9776 | 3.9482 | 36668.4934 | 29067.74 | 2.048 | 1.7577 | 38671.875 | -5.18% | -24.83% | -20.73% | 3.8672 | 2.854% | 2.094% | -0.7389%
199 | 3.9977 | 3.9682 | 36868.249 | 29244.2803 | 2.048 | 1.7597 | 38867.1875 | -5.143% | -24.76% | -20.68% | 3.8867 | 2.857% | 2.097% | -0.7385%
200 | 4.0185 | 3.9889 | 37029.3162 | 29418.1805 | 2.048 | 1.7618 | 39062.5 | -5.205% | -24.69% | -20.55% | 3.9062 | 2.874% | 2.116% | -0.7368%
201 | 4.0384 | 4.0089 | 37223.2463 | 29580.2202 | 2.048 | 1.7637 | 39257.8125 | -5.183% | -24.65% | -20.53% | 3.9258 | 2.869% | 2.117% | -0.731%
202 | 4.0585 | 4.0288 | 37416.8752 | 29754.9922 | 2.048 | 1.7656 | 39453.125 | -5.161% | -24.58% | -20.48% | 3.9453 | 2.869% | 2.116% | -0.7318%
203 | 4.0784 | 4.049 | 37606.7017 | 29929.5035 | 2.048 | 1.7673 | 39648.4375 | -5.15% | -24.51% | -20.41% | 3.9648 | 2.865% | 2.122% | -0.7217%
204 | 4.0983 | 4.0687 | 37810.9897 | 30106.2192 | 2.048 | 1.7694 | 39843.75 | -5.102% | -24.44% | -20.38% | 3.9844 | 2.859% | 2.117% | -0.7214%
205 | 4.1183 | 4.0887 | 37986.8012 | 30276.6079 | 2.048 | 1.7712 | 40039.0625 | -5.126% | -24.38% | -20.3% | 4.0039 | 2.857% | 2.119% | -0.7179%
206 | 4.1383 | 4.1088 | 38184.7185 | 30451.2462 | 2.048 | 1.7732 | 40234.375 | -5.094% | -24.32% | -20.25% | 4.0234 | 2.855% | 2.121% | -0.7134%
207 | 4.1586 | 4.1287 | 38369.4062 | 30621.943 | 2.048 | 1.7751 | 40429.6875 | -5.096% | -24.26% | -20.19% | 4.043 | 2.859% | 2.122% | -0.7173%
208 | 4.18 | 4.1491 | 38560.1278 | 30788.7765 | 2.048 | 1.7771 | 40625 | -5.083% | -24.21% | -20.15% | 4.0625 | 2.892% | 2.131% | -0.74%
209 | 4.2001 | 4.1688 | 38738.2984 | 30958.6793 | 2.048 | 1.7789 | 40820.3125 | -5.1% | -24.16% | -20.08% | 4.082 | 2.892% | 2.127% | -0.7438%
210 | 4.2201 | 4.1888 | 38938.4666 | 31133.1436 | 2.048 | 1.7809 | 41015.625 | -5.064% | -24.09% | -20.05% | 4.1016 | 2.89% | 2.126% | -0.7424%
211 | 4.2402 | 4.2086 | 39129.9827 | 31309.1371 | 2.048 | 1.7826 | 41210.9375 | -5.05% | -24.03% | -19.99% | 4.1211 | 2.891% | 2.124% | -0.7451%
212 | 4.2601 | 4.2286 | 39330.8753 | 31482.0158 | 2.048 | 1.7844 | 41406.25 | -5.012% | -23.97% | -19.96% | 4.1406 | 2.886% | 2.126% | -0.7395%
213 | 4.2801 | 4.2487 | 39510.1534 | 31659.4395 | 2.048 | 1.7861 | 41601.5625 | -5.027% | -23.9% | -19.87% | 4.1602 | 2.884% | 2.128% | -0.735%
214 | 4.3003 | 4.2686 | 39699.9892 | 31831.1423 | 2.048 | 1.7878 | 41796.875 | -5.017% | -23.84% | -19.82% | 4.1797 | 2.885% | 2.126% | -0.7378%
215 | 4.3204 | 4.2886 | 39885.1358 | 32011.4868 | 2.048 | 1.7897 | 41992.1875 | -5.018% | -23.77% | -19.74% | 4.1992 | 2.885% | 2.128% | -0.7364%
216 | 4.3412 | 4.3098 | 40072.9135 | 32185.3556 | 2.048 | 1.7916 | 42187.5 | -5.012% | -23.71% | -19.68% | 4.2188 | 2.903% | 2.157% | -0.7247%
217 | 4.3611 | 4.3298 | 40276.1571 | 32361.0941 | 2.048 | 1.7934 | 42382.8125 | -4.971% | -23.65% | -19.65% | 4.2383 | 2.898% | 2.159% | -0.7174%
218 | 4.381 | 4.3495 | 40467.3489 | 32533.3092 | 2.048 | 1.795 | 42578.125 | -4.957% | -23.59% | -19.61% | 4.2578 | 2.893% | 2.154% | -0.7181%
219 | 4.4012 | 4.3696 | 40656.8287 | 32713.5529 | 2.048 | 1.7968 | 42773.4375 | -4.948% | -23.52% | -19.54% | 4.2773 | 2.896% | 2.158% | -0.7178%
220 | 4.4212 | 4.3896 | 40838.2364 | 32887.6208 | 2.048 | 1.7984 | 42968.75 | -4.958% | -23.46% | -19.47% | 4.2969 | 2.894% | 2.159% | -0.7146%
221 | 4.4414 | 4.4095 | 41033.0047 | 33063.619 | 2.048 | 1.8002 | 43164.0625 | -4.937% | -23.4% | -19.42% | 4.3164 | 2.895% | 2.156% | -0.7183%
222 | 4.4612 | 4.4296 | 41218.4888 | 33241.8192 | 2.048 | 1.8018 | 43359.375 | -4.938% | -23.33% | -19.35% | 4.3359 | 2.888% | 2.159% | -0.7082%
223 | 4.4812 | 4.4494 | 41415.2128 | 33422.3092 | 2.048 | 1.8035 | 43554.6875 | -4.912% | -23.26% | -19.3% | 4.3555 | 2.887% | 2.158% | -0.709%
224 | 4.5019 | 4.4717 | 41575.885 | 33578.4617 | 2.048 | 1.8051 | 43750 | -4.969% | -23.25% | -19.24% | 4.375 | 2.901% | 2.211% | -0.6704%
225 | 4.5221 | 4.4918 | 41769.8484 | 33757.4442 | 2.048 | 1.8066 | 43945.3125 | -4.95% | -23.18% | -19.18% | 4.3945 | 2.902% | 2.214% | -0.6684%
226 | 4.5421 | 4.5118 | 41960.3933 | 33935.0029 | 2.048 | 1.8083 | 44140.625 | -4.939% | -23.12% | -19.13% | 4.4141 | 2.902% | 2.215% | -0.6674%
227 | 4.5621 | 4.5319 | 42148.9896 | 34110.4596 | 2.048 | 1.8101 | 44335.9375 | -4.933% | -23.06% | -19.07% | 4.4336 | 2.898% | 2.217% | -0.6616%
228 | 4.5822 | 4.5521 | 42335.7878 | 34291.891 | 2.048 | 1.8116 | 44531.25 | -4.93% | -22.99% | -19% | 4.4531 | 2.898% | 2.222% | -0.6568%
229 | 4.6023 | 4.5721 | 42530.1212 | 34469.8514 | 2.048 | 1.8133 | 44726.5625 | -4.911% | -22.93% | -18.95% | 4.4727 | 2.898% | 2.223% | -0.6568%
230 | 4.6224 | 4.5919 | 42718.967 | 34649.1408 | 2.048 | 1.8147 | 44921.875 | -4.904% | -22.87% | -18.89% | 4.4922 | 2.899% | 2.219% | -0.6616%
231 | 4.6423 | 4.6118 | 42908.6051 | 34828.9915 | 2.048 | 1.8164 | 45117.1875 | -4.895% | -22.8% | -18.83% | 4.5117 | 2.894% | 2.219% | -0.6568%
232 | 4.6636 | 4.6327 | 43094.7143 | 35004.7408 | 2.048 | 1.8181 | 45312.5 | -4.894% | -22.75% | -18.77% | 4.5312 | 2.921% | 2.24% | -0.6614%
233 | 4.6838 | 4.6529 | 43287.08 | 35185.4996 | 2.048 | 1.8194 | 45507.8125 | -4.88% | -22.68% | -18.72% | 4.5508 | 2.922% | 2.244% | -0.6585%
234 | 4.7038 | 4.6729 | 43475.1653 | 35364.8126 | 2.048 | 1.8211 | 45703.125 | -4.875% | -22.62% | -18.66% | 4.5703 | 2.921% | 2.245% | -0.6567%
235 | 4.7239 | 4.693 | 43664.9012 | 35547.9559 | 2.048 | 1.8225 | 45898.4375 | -4.866% | -22.55% | -18.59% | 4.5898 | 2.92% | 2.248% | -0.653%
236 | 4.7438 | 4.7131 | 43853.8956 | 35728.0338 | 2.048 | 1.8242 | 46093.75 | -4.859% | -22.49% | -18.53% | 4.6094 | 2.916% | 2.25% | -0.6474%
237 | 4.764 | 4.7331 | 44043.1773 | 35908.4683 | 2.048 | 1.8257 | 46289.0625 | -4.852% | -22.43% | -18.47% | 4.6289 | 2.919% | 2.25% | -0.6493%
238 | 4.7843 | 4.7531 | 44230.6911 | 36090.4784 | 2.048 | 1.8272 | 46484.375 | -4.848% | -22.36% | -18.4% | 4.6484 | 2.922% | 2.252% | -0.6512%
239 | 4.8043 | 4.773 | 44419.2438 | 36274.6981 | 2.048 | 1.8287 | 46679.6875 | -4.842% | -22.29% | -18.34% | 4.668 | 2.921% | 2.25% | -0.6521%
240 | 4.8239 | 4.7931 | 44593.2577 | 36466.3326 | 2.048 | 1.8302 | 46875 | -4.868% | -22.21% | -18.22% | 4.6875 | 2.911% | 2.253% | -0.6394%
241 | 4.844 | 4.813 | 44783.7921 | 36647.766 | 2.048 | 1.8318 | 47070.3125 | -4.858% | -22.14% | -18.17% | 4.707 | 2.909% | 2.251% | -0.6395%
242 | 4.864 | 4.8332 | 44972.7754 | 36830.9933 | 2.048 | 1.8333 | 47265.625 | -4.851% | -22.08% | -18.1% | 4.7266 | 2.908% | 2.257% | -0.6332%
243 | 4.8841 | 4.8532 | 45160.6076 | 37014.6773 | 2.048 | 1.8344 | 47460.9375 | -4.847% | -22.01% | -18.04% | 4.7461 | 2.908% | 2.257% | -0.6324%
244 | 4.904 | 4.8733 | 45348.8279 | 37197.3692 | 2.048 | 1.836 | 47656.25 | -4.842% | -21.95% | -17.98% | 4.7656 | 2.904% | 2.26% | -0.6263%
245 | 4.9243 | 4.8933 | 45536.5511 | 37380.1354 | 2.048 | 1.8376 | 47851.5625 | -4.838% | -21.88% | -17.91% | 4.7852 | 2.907% | 2.26% | -0.629%
246 | 4.9444 | 4.9136 | 45725.4122 | 37564.6084 | 2.048 | 1.8389 | 48046.875 | -4.832% | -21.82% | -17.85% | 4.8047 | 2.907% | 2.268% | -0.6212%
247 | 4.9647 | 4.9336 | 45913.5167 | 37749.6855 | 2.048 | 1.8403 | 48242.1875 | -4.827% | -21.75% | -17.78% | 4.8242 | 2.912% | 2.267% | -0.6275%
248 | 4.9865 | 4.9528 | 46098.3531 | 37939.9074 | 2.048 | 1.8419 | 48437.5 | -4.829% | -21.67% | -17.7% | 4.8438 | 2.947% | 2.251% | -0.676%
249 | 5.0067 | 4.9729 | 46287.9599 | 38124.8387 | 2.048 | 1.8433 | 48632.8125 | -4.822% | -21.61% | -17.64% | 4.8633 | 2.948% | 2.253% | -0.675%
250 | 5.0266 | 4.9927 | 46476.0197 | 38309.777 | 2.048 | 1.8446 | 48828.125 | -4.817% | -21.54% | -17.57% | 4.8828 | 2.944% | 2.251% | -0.6732%
251 | 5.0465 | 5.0131 | 46663.9975 | 38495.8031 | 2.048 | 1.8459 | 49023.4375 | -4.813% | -21.47% | -17.5% | 4.9023 | 2.94% | 2.259% | -0.661%
252 | 5.0668 | 5.0332 | 46891.2096 | 38721.4799 | 2.048 | 1.8475 | 49218.75 | -4.729% | -21.33% | -17.42% | 4.9219 | 2.945% | 2.263% | -0.6627%
253 | 5.0869 | 5.0535 | 47118.4217 | 38947.1566 | 2.048 | 1.8488 | 49414.0625 | -4.646% | -21.18% | -17.34% | 4.9414 | 2.945% | 2.268% | -0.6583%
254 | 5.1071 | 5.0736 | 47345.6339 | 39172.8334 | 2.048 | 1.85 | 49609.375 | -4.563% | -21.04% | -17.26% | 4.9609 | 2.947% | 2.27% | -0.6575%
255 | 5.1273 | 5.0936 | 47572.846 | 39398.5102 | 2.048 | 1.8514 | 49804.6875 | -4.481% | -20.89% | -17.18% | 4.9805 | 2.947% | 2.271% | -0.6574%
256 | 5.1474 | 5.1136 | 47800.0581 | 39624.1869 | 2.048 | 1.8526 | 50000 | -4.4% | -20.75% | -17.1% | 5 | 2.949% | 2.272% | -0.6574%

## pH_sen_profile
Measured Voltage (pH Sensor Preamp) | pH
2.5103 | 7
2.0965 | 4
2.1124 | 4.1149

## RTD_Sen_Profile
Actual Temperature | Measured Voltage | RTD Temperature | % Error | Theoretical Voltage | deltaV | Adj. Voltage | Adj. Temp | % Error
3.5 | 0.10838 | 10.6077 | 203.1% | 0.10556 | 0.002825 | 0.10528 | 2.8072 | 19.79% | A | 0.0039083
20.7 | 0.11584 | 29.4742 | 42.39% | 0.11238 | 0.003457 | 0.11274 | 21.606 | 4.377% | B | -5.775e-07
94.4 | 0.14493 | 104.7478 | 10.96% | 0.141 | 0.003939 | 0.14183 | 96.6028 | 2.333% | Adj | -0.0031
15.5 | 0.11154
36 | 0.1193
53.5 | 0.12665
V | T
0.11951 | 35.8738

## Turb_Sen_Profile
Actual Turbidity | Sensor Voltage
0.2 | 4.1188
7 | 4.1154
27 | 4.0922
60 | 4.0467
140 | 3.9957
330 | 3.9002

## SDIA Testing
Input Voltage | Ideal Gain | Actual Gain, Assuming Ideal Pots | % Error | Software-Selected Gain | % Error
0.10727 | 12 | 10.64 | 11.33% | 12.0309 | 0.2574%
0.40825 | 4 | 3.95 | 1.25% | 4.0001 | 0.002625%
0.7996 | 2 | 2.01 | 0.5% | 2 | 0.00185%
1.2029 | 3.5 | 3.469 | 0.8857% | 3.4992 | 0.02314%
1.5077 | 3 | 3.0022 | 0.07333% | 2.9996 | 0.01267%
1.8005 | 5 | 4.936 | 1.28% | 4.9985 | 0.03076%
2.0095 | 2.5 | 2.513 | 0.52% | 2.5002 | 0.00868%
Input Voltage | Ideal DC Offset | Actual DC Input Offset, Assuming Ideal Pots | % Error | Software-Selected DC Offset | % Error
0.10727 | 0 | 2.512e-05 | N/A | 0.002512 | N/A
0.40825 | 0 | 2.512e-05 | N/A | 0.002512 | N/A
0.7996 | 0 | 2.512e-05 | N/A | 0.002512 | N/A
1.2029 | -1 | -0.977 | 2.3% | -0.99486 | 0.5136%
1.5077 | -1 | -0.977 | 2.3% | -0.99486 | 0.5136%
1.8005 | -1.5 | -1.534 | 2.267% | -1.4926 | 0.493%
2.0095 | -1.5 | -1.534 | 2.267% | -1.4926 | 0.493%
Input Voltage | Theoretical ADC Voltage | Measured ADC Voltage | % Error, w.r.t. Theoretical | ADC Voltage, Assuming Ideal Pot | % Error, w.r.t. Theoretical | % Difference, Measured vs. Idealized
0.10727 | 1.2 | 1.4258 | 18.82% | 1.1416 | 4.865% | 19.93%
0.40825 | 1.6 | 1.7039 | 6.492% | 1.6127 | 0.7929% | 5.352%
0.7996 | 1.6 | 1.602 | 0.125% | 1.6072 | 0.4529% | 0.3275%
1.2029 | 0.7 | 0.7775 | 11.07% | 0.78351 | 11.93% | 0.7728%
1.5077 | 1.5 | 1.5981 | 6.542% | 1.5933 | 6.218% | 0.3039%
1.8005 | 1.5 | 1.6394 | 9.296% | 1.3154 | 12.3% | 19.76%
2.0095 | 1.25 | 1.3219 | 5.755% | 1.1949 | 4.41% | 9.611%
Input Voltage | Actual ADC Voltage | Calculated Input Voltage, Assuming Ideal Pots | % Error, w.r.t. Actual | Software-Estimated Actual Input Voltage | % Error, w.r.t. Actual
0.10727 | 1.4258 | 0.13398 | 24.9% | 0.11463 | 6.861%
0.40825 | 1.7039 | 0.43134 | 5.655% | 0.41932 | 2.712%
0.7996 | 1.602 | 0.79699 | 0.3264% | 0.79022 | 1.173%
1.2029 | 0.7775 | 1.2011 | 0.144% | 1.2123 | 0.7846%
1.5077 | 1.5981 | 1.5093 | 0.1073% | 1.5221 | 0.9577%
1.8005 | 1.6394 | 1.8661 | 3.646% | 1.8173 | 0.9326%
2.0095 | 1.3219 | 2.06 | 2.516% | 2.0147 | 0.2615%